**ECG CNN Diagnostic System**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

A livello mondiale le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte per questo motivo è stata proposta un architettura di rete neurale convoluzionata (CNN) per lo sviluppo di un sistema automatico in grado di riconoscere la presenza o meno di un’ anomalia all’interno di un elettrocardiogramma (ECG) .La CNN quindi effettuerà una classificazione binaria degli ECG, Normale (N) o con Anomalie (A).

**Dati utilizzati**


E’ stato utilizzato il dataset MIT-BIH Arrhythmia Database da PhysioNet e da Kaggle.

Il database delle aritmie del MIT-BIH contiene 48 estratti di mezz'ora di registrazioni di ECG ambulatoriali a due canali, ottenuti da 47 soggetti studiati dal Laboratorio di Aritmia della BIH tra il 1975 e il 1979. 23 registrazioni sono state scelte a caso da un set di 4000 registrazioni di ECG ambulatoriali a 24 ore raccolte da una popolazione mista di pazienti ricoverati (circa il 60%) e ambulatoriali (circa il 40%) presso il Beth Israel Hospital di Boston; le restanti 25 registrazioni sono state selezionate dallo stesso set per includere aritmie meno comuni ma clinicamente significative che non sarebbero ben rappresentate in un piccolo campione casuale.

Le registrazioni sono state digitalizzate a 360 campioni al secondo per canale con risoluzione a 11 bit su una gamma di 10 mV. Due o più cardiologi hanno annotato indipendentemente ogni registrazione; i disaccordi sono stati risolti per ottenere le annotazioni di riferimento leggibili dal computer per ogni battito (circa 110.000 annotazioni in tutto) incluse nel database.

Kaggle contiene i vari campioni dei tracciati ECG del database MIT-BIH Arrhythmia Database di PhysioNet, strutturati in csv e le annotazioni dei picchi registrati nei tracciati in file di testo.

Le annotazioni relative ai picchi sono le seguenti:





**Preprocessing del Dataset**

Partendo i file presenti in kaggle, sono state effettuate le seguenti procedure

1. È stato modificato il formato dei files di annotazione eliminando dati superflui in modo da poter essere processati come un file csv.

Esempio



1. I tracciati ECG da 30 minuti sono stati frammentati in segmenti da 30 secondi ciascuno, quindi per ogni segmento si hanno 10800 campioni , si sono memorizzati solo i valori della derivazione MLII per ogni campione del segmento, per questo motivo sono stati scartati i file 102 e 104 in quanto presentavano solamente le derivazioni V1 e V5
2. In base alle annotazioni assegnate ai vari picchi presenti ,ogni segmento è stato etichettato nel modo seguente:  
    - Se nel segmento tutti i picchi sono annotati con **N (normale)** l'intero segmento verrà etichettato con la label **N**

* Se invece ci sono dei picchi etichettati con un simboli diversi da N che rappresentano vari tipi di anomalie, il segmento verrà etichettato con **A (Anomalia)**

Per ogni tracciato di 30 minuti è stato creato un file csv dove ogni riga rappresenta un segmento etichettato con N o con A.

Per avere un unico csv rappresentate tutto il dataset, tutti i csv dei tracciati prima descritti sono stati uniti in un unico csv.

Il dataset risultante presenta **871** esempi di segmenti etichettati come **Normali (N)**  e **1769** etichettati come **Anomali (A)**.

**Architettura della CNN**

Il modello utilizzato per la cassificazione binaria (tracciato Normale o tracciato con Anomalie) di ECG è una rete convoluzionata sequenziale con 5 layer, con la seguente struttura:

I primi 4 layer sono composti da:

- Conv1D

- BathcNorm1D

- MaxPool1D

- Funzione di attivazione RELU

L’ultimo layer è composto:

- AveragePooling1D

- Layer Flatten

- Layer Dense con funzione di attivazione Softmax

La figura seguente mostra un estratto della struttura della rete neurale.


Tale modello è stato realizzato ispirandosi alla rete neurale proposta dall’articolo ‘Automatic ECG Diagnosis Using Convolutional Neural Network’

**Training Validation e Testing**

L’ intero dataset e stato diviso nel seguente modo:

- 70% di **Learning Set**


- 30% di **Test Set**



Per la **validazione** degli iperparametri del modello è stata utilizzata la *convalida incrociata K-Fold* con k=10 sul LearningSet.

A ogni iterazione del k-Fold si sono effettuate le seguenti operazoni:


- Creazione della CNN

- Suddivisione del LearningSet in k parti dove k-1 parti sono state utilizzate per l’ addestramento (TrainingSet) e la restante parte come ValidationSet

- Calcolo dell’accuratezza e il recall

Alla fine delle varie iterazioni si è calcolata la media e la deviazione standard delle accuratezze e del recall.

Nella figura seguente è presentato un esempio di convalida incrociata k-fold con k=5



Dopo aver effettuato la **validazione** è stata effettuata la **predizione**.

Per la **predizione** la CNN è stata addestrata sull’ intero LearningSet e successivamente si è effettuata la predizione per i dati del TestSet utilizzando il modello appena creato.

In fine si è visualizzata la matrice di confusione e le seguenti metriche:

- Precision

- Recall


- F1

- Accuracy

**Scelta iperparametri**

Per la scelta degli iperparametri si è fatto riferimento all’ articolo


“*Automatic ECG Diagnosis Using Convolutional Neural Network di Roberta Avanzato and Francesco Beritelli* ” e gli iperparametri scelti inizialmente sono stati i seguenti:




Con questi parametri si sono ottenuti i seguenti risultati

Nella validazione:



****Nel test:

****

Per migliorare i risultati ottenuti sono stati effettuati una serie di test cambiando gli iperparametri della CNN.

I risultati considerati più rilevanti sono riassunti nella seguente tabella.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testing Result | | | Validation Result | |
| Test | Recall A | Recall N | Accuracy | avg\_accuracy | avg\_recall |
| 1 | 0,99 | 0,40 | 0,80 | 0,834 +/- 0,029 | 0,956 +/- 0,002 |
| 2 | 0,90 | 0,83 | 0,88 | 0,889 +/- 0,023 | 0,968 +/- 0,002 |
| 3 | 0,91 | 0,72 | 0,85 | 0,841 +/- 0,036 | 0,961 +/- 0,002 |
| 4 | 0,94 | 0,77 | 0,89 | 0,861 +/- 0,045 | 0,964 +/- 0,002 |
| 5 | 0,95 | 0,77 | 0,88 | 0,754 +/- 0.096 | 0,901 +/- 0,003 |
| 6 | 0,95 | 0,85 | 0,92 | 0,765 +/- 0,072 | 0,891 +/- 0,003 |
| 7 | 0,98 | 0,51 | 0,83 | 0,845 +/- 0,038 | 0,925 +/- 0,003 |
| 8 | 0,91 | 0,78 | 0,87 | 0,856 +/-0,026 | 0,967 +/- 0,003 |

I test evidenziati sono quelli considerati migliori.

**Ulteriore Esperimento con segmenti di 15 secondi**

Ogni tracciato ECG del dataset è stato suddiviso non più in 30 secondi ma in segmenti di 15 secondi, per ottenere risultati migliori e ogni segmento è stato etichettato come prima.

In tutto si sono ottenuti i 5280 segmenti di cui:

- 2105 segmenti etichettati come N

- 3175 segmenti etichettati come A

Anche in questo caso l’intero dataset è stato suddiviso in una parte di learning e una parte di test con una percentuale di 70% per il learning e 30% per il test.

Sia nel learning set che nel test set sono state mantenute le proporzioni iniziali tra segmenti etichettati come A e segmenti etichettati come N.

Eseguendo il test con i gli iperparametri di partenza (seguendo l’articolo precedentemente citato) si sono ottenuti i seguenti risultati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Result | | | Validation Result | |
| Recall A | Recall N | Accuracy | avg\_accuracy | avg\_recall |
| 0.91 | 0.89 | 0.90 | 0.880 +/- 0.063 | 0.970 +/- 0.002 |

Sono stati effettuati altri test cambiando gli iperparametri e i risultati sono presentati nella seguente tabella.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testing Result | | | Validation Result | |
| Test | Recall A | Recall N | Accuracy | avg\_accuracy | avg\_recall |
| 1 | 0,88 | 0,86 | 0,88 | 0,784 +/- 0,103 | 0,927 +/- 0,002 |
| 2 | 0,90 | 0,88 | 0,89 | 0,892 +/- 0,022 | 0,971 +/- 0,004 |
| 6 | 1.00 | 0,30 | 0,72 | 0,788 +/- 0,076 | 0,868 +/- 0,002 |
| 7 | 0,99 | 0,38 | 0,75 | 0,728 +/- 0,065 | 0,901 +/- 0,003 |

**Esperimento modificando le proporzioni di A ed N nel TestSet**

Si è provato ad eliminare dal TestSet alcuni segmenti etichettati come A per ottenere una proporzione del 60% di segmenti etichettati come N e il 40% di segmenti etichettati come A, questo per rendere più realistica la fase di Test, poiché precedentemente il test presentava molti più segmenti anomali che normali.

Eseguendo nuovamente il test con gli iperparametri di partenza (seguendo l’ articolo) si sono ottenuti i seguenti risultati:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Testing Result | | | Validation Result | |
| Recall A | Recall N | Accuracy | avg\_accuracy | avg\_recall |
| 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,909 +/- 0,010 | 0,969 +/- 0,003 |

Si sono effettuati successivamente altri test cambiando gli iperparametri e i risultati ottenuti sono presentati nella seguente tabella:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testing Result | | | Validation Result | |
| Test | Recall A | Recall N | Accuracy | avg\_accuracy | avg\_recall |
| 1 | 0,75 | 0,94 | 0,87 | 0,781 +/- 0,102 | 0,907 +/- 0,002 |
| 4 | 0,91 | 0,85 | 0,88 | 0,887 +/- 0,021 | 0,967+/- 0,001 |
| 6 | 0,80 | 0,96 | 0,89 | 0,821 +/- 0,037 | 0,866 +/- 0,004 |
| 7 | 0,83 | 0,88 | 0,86 | 0,851+/- 0,019 | 0,899 +/- 0,003 |
| 9 | 0,97 | 0,63 | 0,76 | 0,847 +/- 0,045 | 0,926 +/- 0,005 |
| 10 | 1.00 | 0,51 | 0,70 | 0,858 +/- 0,044 | 0,926 +/- 0,003 |
| 12 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,864 +/- 0,034 | 0,942 +/- 0,003 |
| 13 | 0,90 | 0,80 | 0,94 | 0,751 +/- 0,083 | 0,900 +/- 0,004 |